# 研究级体式显微镜

用途：琥珀，岩石观察。经前期调研，参考品牌型号为Olympus SZX7，可以提供其他品牌或更高端型号，具体功能性指标不低于如下标准：

- 工作条件

1.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。

1.2  配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。

- 主要技术指标

2.1  研究级体式显微镜

※2.1.1  连续变焦显微镜镜体：左右光轴平行式伽利略变焦系统，变焦驱动机构采用水平手柄，备有以每一倍率变焦档为单位的停档装置；可变焦比：≥1：7（0.8×-5.6×时）

2.1.2  双目镜筒：光瞳间距调节范围为50-76mm，备有目镜固定钮，视场数22

※2.1.3  1X复消色差物镜：工作距离≥80mm

※2.1.4  目镜：10×，视场数≥22

2.1.5  原装LED斜射照明 LED 透射照明

※2.1.5.1  LED寿命：≥6000小时

2.1.5.2  照明方式：反射光照明 透射光照明

注：※表示为重要的必须满足指标

- 售后要求

3.1由双方共同组织验收，用户为仪器设备的安装、调试、培训提供必要的协助和支持，培训结束后双方签订验收报告。

3.2安装调试：接到:通知后进行安装、调试、培训，直到设备正常运行。

3.3保修期: 提供为期1 年的保修(人为损坏及消耗品除外)，保修期自验收合格双方签字之日起计算。

3.4维修响应时间：提供免费 7※24 小时电话支持服务。验收合格后，由生产厂家为用户提供仪器设备使用、维护或其它方面的技术培训，设备终身维护。

3.5技术服务与人员培训

安装、调试、验收完成后，需在安装现场为培训指定的技术员使其能独立完成与设备、系统有关的各项操作，以及使用注意的事项和常见简单故障的处理，保证用户对仪器能进行相对熟练的操作和日常维护。