采购需求

中国科学院南京地质古生物研究所拟购买十万分之一天平一台，参考品牌：梅特勒-托利多，型号：XSR105DU，具体要求如下：

**一、主要技术参数**

1. 可读性（mg）：0.01/0.1 mg
2. 称重范围(g)：41/120g
3. 重复性性(5%载荷)(sd)：0.01 mg
4. 线性误差：0.2 mg
5. **\*最小称量值：20 mg**
6. 显示屏：全中文彩色电容式触摸屏，全屏触摸操作，戴手套也可以操作
7. 操作系统：多语言操作系统（含中文）
8. 水平向导：LevelControl，水平警告并带有图形化水平调节向导
9. 结果数据存储：内置结果记事本
10. 数据传输：所有数据无需软件，直接通过USB接口或者U盘导出
11. 状态显示：通过三色状态指示灯颜色直观的显示天平的状态。绿色表示准备就绪，黄色表示警告，红色表示错误
12. 日常记录管理：校正和日常测试记录
13. 用户权限管理：具备密码保护功能
14. 防风罩：全自动马达驱动防风罩

**二、售后服务和培训**

1、提供不低于一年的免费保修，免费安装、培训

2、仪器出现故障响应时间，2小时内响应，48小时内到达现场解决

3、提供终身仪器免费上门维护保养服务，每年不低于2次

**三、交货时间地点**

1、交货时间：签订合同后30天内

2、交货地点：南京市北京东路39号中国科学院南京地质古生物研究所